微波消解仪

（品牌：上海屹尧，型号：极光3）

一、基本性能

消解方式：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率；用于土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。

二、技术参数

1.微波系统：

1.1.微波功率及能量密度：

微波输出功率：≤1200W，微波能量密度：≥42.86W/dm3

1.2.微波工作方式：

连续、非脉冲模式微波发射，0—100%功率全程自动连续可调

2.炉腔系统：

2.1.腔体容积：≤28L，批处理能力：可处理≥10位高压消解转子或≥16位高通量消解转子；

2.2.腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成；

2.3.为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式为侧开，非顶部开门或下开式方式；

2.4.炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门。

3.温度及压力测控系统：

3.1.测温方式：采用非接触式全罐红外测温技术；

3.2.智能全罐控压技术：定量金属T型弹簧控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压释放，确保反应安全，可长期反复使用无需更换耗材。

4.软件控制系统：

4.1.采用主机一体式控制系统，彩色触摸屏配合触控笔点击操作，历史实验数据可保存并在主机回看；

4.2.仪器内置应用方法库，斜率升温方法，置顶最近用过的三个方法，即调即用；

4.3.主机内置中文帮助程序集合仪器操作培训教材及图文SOP；

4.4.彩色图形界面，主机可实时显示温度、功率、步骤、时间等消解数据和曲线。

5.消解罐：

5.1.整体框架式结构，批处理量≥ 10位，罐体容积≥ 100mL；

5.2.内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，且带字母+数字编码，无需手写；

5.3.护套材质：由纤维增强型PEEK®制作，防爆裂并支持水洗易于清洁；

5.4.最高耐受压力：≥ 1500psi；

5.5.最高耐受温度：≥ 300℃；

5.6.安全保护：每个消解罐都具有多重过压保护装置，过压时可自动泄压。

三、配置要求

主机（含一体式控制系统和操作软件）：1台

全罐压力传感器：1组

Rtemp非接触式内温测量红外传感器	1组

耐腐蚀排风系统：1组

10位高性能消解转子（含8套高性能消解罐）：1组

配套赶酸器：1台

消解内罐定制管架：1组

消解外罐定制管架：1组

工具包：1套

原子荧光光度计

（品牌：北京海光，型号：HGF-S）

技术要求：

- 总量分析：

- 适用于样品中As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn、Au等12种元素的痕量分析。

- 工作条件：

- 温度：15～25℃，相对湿度：＜80％。220±22V，50±0.5Hz。

3、技术指标：

3.1.检出限：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn：<0.01µg/L；Hg、Cd：<0.001µg/L；Ge：<0.05µg/L；Zn：<1.0µg/L；Au：<3.0µg/L。

3.2.重复性：≤0.7%。

3.3.线性范围：≥103。

3.4.漂移：≤1%；噪声：≤1%；道间干扰：≤±1%。

4.进样及蒸气发生系统：

4.1.“蠕动泵+注射泵”和“蠕动泵”两种分析模式全自动切换，可根据工作情况自由选择；

4.2.光电检测系统俯仰角精确可调，实现光电探测器与空心阴极灯、原子化器上方观测点构成的光学基准面之间的小角度调节。

5.气液分离系统：

5.1.免维护两级水冷式气液分离系统，高效除湿的同时，自动抑制泡沫的形成，自动形成水封，自动排除废液；

5.2.旋风离心分离式三级水冷式气液分离系统，强化三级除湿效果；

5.3.自溢流排废，自动抑制泡沫生成；

5.4.自动生成与再生液封，液封自平衡设计；

6.可外接冷却水循环系统；

7.光源及光学系统

7.1.光学系统：双通道两灯位短焦距无色散光路系统，可单元素测量，也可双元素同时测量；

7.2.直插式免调节空心阴极灯，免工具3秒极速安装，自动对准光路，无需调节；

7.3.汞灯恒能量控制及漂移校准系统：日盲型高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统；

7.4.实时校准与动态调节技术；

7.5.汞灯光源“恒能量”自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量，确保汞灯光源能量的长期一致性。

8.点火及原子化系统

8.1.百万次免维护高可靠性智能点火技术，无炉丝设计；

8.2.原子化器控温技术：高精度自适应比例积分微分（PID）控温算法，控温精度高，速度快，长期稳定可靠。原子化器温度在50～450℃之间连续可调；温度控制精度：±0.5℃；

8.3.原子化器高度免调节设计，系统可靠性高，免维护。

9.原子化室可视化：高清摄像头和辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态。

10.软件系统：全面兼容Windows 7/10操作系统；针对选择测量的元素，自动设置与优化仪器条件；软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线，自动稀释和超限自动标记；测量完成后自动关闭气源，自动进入休眠状态，自动保存数据，自动关闭计算机；全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪－电子签名的规范要求；支持条码扫描枪识别并输入，兼容主流一维及二维条码，提高样品信息的输入效率。

11.标准配置：

双通道原子荧光光度计主机：1套；

注射泵-蠕动泵双模式进样装置：1套；

双温控原子化器装置：1套；

软件光盘：1套；

说明书：1套；

智能免调空心阴极灯：共2支；

废液收集器：1套；

火焰可视系统：1套；

无炉丝免维护点火装置：1套；

标准溶液：共2支；

气体吸附剂：6包；

液位探测盒：1套；

气体净化柱：1套；

旋风式离心气液分离系统：1套；

汞漂移实时校准装置：1套；

计算机：1套；

黑白激光打印机：1台。